Приложение №1

к договору №________

от «___» _____________

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по качеству |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | _____________________Ю.А. Егорова |
|  | «___»________________2023г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию, подготовке к поверке и поверке аналитического оборудования для нужд ООО «Самарские коммунальные системы»

на 2024 год.

1. Место выполнения работ/услуг:

- г, Самара, производственные подразделения Заказчика согласно Приложению №1;

2. Описание необходимых к выполнению работ/услуг:

2.1. Техническое обслуживание предусматривает плановое выполнение профилактических работ по обслуживанию оборудования, указанного в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию, в объеме согласно Приложению №3 к настоящему Техническому заданию.

В процессе выполнения работ должно быть обеспечено:

- устойчивое функционирования оборудования;

- контроль технического состояния оборудования;

- выявление и устранение неисправностей;

- замена расходных материалов;

- необходимые регулировки и настройки;

- оказание рабочих консультаций по вопросам использования оборудования и проведения аналитического контроля воды

2.2. Поверка средств измерений в соответствии со сроками поверки Приложение 2 к настоящему Техническому заданию.

3. Сроки выполнения:

январь — декабрь 2024 года;

4. Требования к участнику:

Исполнитель работ должен удовлетворять следующим критериям:

- Иметь действующий аттестат аккредитации с соответствующей областью аккредитации, либо действующий договор с органом государственной метрологической службы на выполнение поверочных работ по пункту 2 настоящего Технического задания;

- Иметь в собственности либо на правах аренды оборудование для проведения элементного анализа воды на наличие тяжелых металлов и органических примесей;

- Содержать в штате и обученных специалистов для выполнения работ по пункту 2.1 настоящего Технического задания. Для подтверждения квалификации специалистов должны быть предоставлены удостоверения государственного образца о повышении квалификации по направлению: «хроматография газовая и жидкостная, масспектрометрия»;

При подготовке технико-коммерческих предложений Претендент на выполнение данных работ/услуг должен подтвердить соответствие выше перечисленным требованиям документально.

5. Требования к применяемым стандартам:

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»;

- «Порядком проведения поверки средств измерений» утвержденным приказом Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510.

- Требованиями раздела «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации каждого вида оборудования;

- Требованиями методики поверки на конкретный тип СИ.

6. Требования к выполнению работ:

6.1. Работы  по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с графиком технического обслуживания, согласованным с Заказчиком (график на согласование предоставляет Исполнитель после подписания договора) и по отдельным заданиям Заказчика.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации соответствующего оборудования, указанного в Приложении №1 и в объёме, указанном в Приложении 3.

Исполнитель предоставляет в рабочем порядке консультации и рекомендации по работе с оборудованием для аналитического контроля воды.

Стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, не входит в стоимость работ по настоящему Техническому заданию и оплачивается Заказчиком после их согласования на основании отдельных счетов, выставляемых Исполнителем.

По месту нахождения оборудования Исполнитель заводит журнал регламентных работ по форме, согласованной с Заказчиком.

Результаты выполнения ТО заносятся в журнал регламентных работ.

6.2. Исполнитель выполняет работы по подготовке к поверке и поверку средств измерений собственными силами либо с привлечением субподрядчика, имеющего соответствующую аккредитацию на правы выполнения соответствующих работ.

Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», «Порядком проведения поверки средств измерений», утвержденным приказом Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510.

Результаты поверки  средств измерений должны передаваться Исполнителем и быть опубликованы  в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

6.3. Доставка специалистов Исполнителя к месту выполнения работ производится транспортом Исполнителя.

Заказчик обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на объекты.

7. Требования к приемке работ

Исполнитель, после окончания работ, предоставляет Заказчику:

- счет, счет-фактуру и акты выполненных работ в двух экземплярах с указанием проведенных работ по техническому обслуживанию и количества средств измерений, прошедших процедуру подготовки к поверке и поверку;

- свидетельство о поверке в органах государственной метрологической службы на каждую единицу оборудования.

8. Исполнитель предоставляет гарантию на все виды выполняемых работ сроком 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

9. Условия оплаты работ.

Оплата работ по договору производится на основании калькуляции и единичных расценок, согласованных Сторонами на этапе заключения договора  по форме Приложение 4 к настоящему договору, по факту выполненных работ.

Приложение №1: Графики проведения технического обслуживания

Приложение №2: График поверки аналитического оборудования на 2024г.

Приложение №3: Перечень работ/услуг по техническому обслуживанию оборудования.

Приложение №4: «Форма калькуляции стоимости работ/услуг.

Техническое задание разработал:

Главный метролог                                                                                                            И.Е. Яковлев

Приложение №1

К техническому заданию

| График проведения технического обслуживания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитическое оборудование ООО "Самарские коммунальные системы" |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование (тип) СИ | Заводской номер | Принадлежность | Периодичность проведения ТО |
| 1. | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000» | 1851127 | ИЦКВ (отд. НФС-2) | 1 раз в квартал |
| 2. | "Хроматек-Кристалл-5000" | 751327 | ИЦКВ (отд. НФС-2) | 1 раз в квартал |
| 3. | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915 | 260 | ИЦКВ (отд. НФС-2) | 1 раз в квартал |
| 4. | Анализатор ртути РА-915 М | 2100 | ИЦКВ (отд. НФС-2) | 1 раз в квартал |
| 5. | Полярограф АВС-1.1 | 1349 | ИЦКВ (отд. НФС-2) | 1 раз в квартал |
| 6. | Система капиллярного электрофореза «Капель 105М» | 2457 | ИЦКВ (отд. НФС-2) | 1 раз в квартал |
| 7. | Анализатор общего органического углерода TOC-2000 | MS-TOC-221115 | ИЦКВ (отд. НФС-2) | 1 раз в квартал |

|  | Поточные анализаторы ООО "Самарские коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование (тип) СИ | Заводской номер | Принадлежность | Периодичность проведения ТО |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО1 | ТО2 | ТО3 |  |
| 1 |  | Автоматический анализатор алюминия ФЛЮОРАТ-АА-2 | 00006 | НФС-2 | 1 раз в месяц | 1 раз в квартал | 1 раз в год |  |
| 2 |  | Анализатор жидкости промышленный Liquilie System CA80AL |  | ГВС | 1 раз в месяц | 1 раз в квартал | 1 раз в год |  |

Главный метролог										И.Е. Яковлев

Приложение №2

К техническому заданию

| График |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поверки аналитического оборудования ООО "Самарские коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2024 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование (тип) СИ |  |  | Заводской номер |  | Принадлежность |  | Срок поверки |
| 1. | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000» |  |  | 1851127 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 11.2024 |
| 2. | "Хроматек-Кристалл-5000" |  |  | 751327 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 11.2024 |
| 3. | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915 |  |  | 260 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | до 12.01.2024 |
| 4. | Анализатор ртути РА-915 М |  |  | 2100 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 03.2024 |
| 5. | Полярограф АВС-1.1 |  |  | 1349 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 08.2024 |
| 6. | Система капиллярного электрофореза «Капель -105М» |  |  | 2457 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 11.2024 |
| 7. | Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой Avio 220 Max |  |  | M79S2101281 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | до 29.01.2024 |
| 8. | Анализатор общего органического углерода TOC-2000 |  |  | MS-TOC-221115 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 04.2024 |

Главный метролог										И.Е. Яковлев

Приложение № 3

К техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

работ/услуг по техническому обслуживанию оборудования

1. Лабораторное оборудование

| № п/п | Наименование (тип) СИ | ТО (1 раз в квартал) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000» | Техническое обслуживание проводится на основании технической документации. В перечень работ входит: -Внешний осмотр -Проверка отсутствия механических повреждений -Проверка целостности коммуникаций и контактных соединений -Проверка надежности крепления соединительных элементов -Удаление загрязнений |
| 2 | "Хроматек-Кристалл-5000" | Техническое обслуживание проводится на основании технической документации. В перечень работ входит: -Внешний осмотр -Проверка отсутствия механических повреждений -Проверка целостности коммуникаций и контактных соединений -Проверка надежности крепления соединительных элементов -Удаление загрязнений |
| 3 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915 | Техническое обслуживание проводится на основании технической документации. В перечень работ входит: -Внешний осмотр -Проверка отсутствия механических повреждений -Проверка целостности коммуникаций и контактных соединений -Проверка надежности крепления соединительных элементов -Удаление загрязнений |
| 4 | Анализатор ртути РА-915 М | Техническое обслуживание проводится на основании технической документации. В перечень работ входит: -Внешний осмотр -Проверка отсутствия механических повреждений -Проверка целостности коммуникаций и контактных соединений -Проверка надежности крепления соединительных элементов -Удаление загрязнений |
| 5 | Полярограф АВС-1.1 | Техническое обслуживание проводится на основании технической документации. В перечень работ входит: -Внешний осмотр -Проверка отсутствия механических повреждений -Проверка целостности коммуникаций и контактных соединений -Проверка надежности крепления соединительных элементов -Удаление загрязнений |
| 6 | Система капиллярного электрофореза «Капель 105М» | Техническое обслуживание проводится на основании технической документации и в объёме раздела «техническое обслуживание» на данное оборудование. |
| 7 | Анализатор общего органического углерода TOC-2000 | Техническое обслуживание проводится на основании технической документации и в объёме раздела «техническое обслуживание» на данное оборудование. |

2. Поточные анализаторы

|  | Наименование (тип) СИ | ТО1 (ежемесячно) | ТО2 (1 раз в квартал) | ТО3 (1 раз в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический анализатор алюминия ФЛЮОРАТ-АА-2 | - Внешний осмотр - Контроль целостности шлангов и капилляров - Проверка заполнения подводящего капилляра люмогаллиона - Проверка заполнения капилляров, подводящих буферный раствор и раствор кислоты - Провести визуальный контроль загрязнений шлангов - Проконтролировать наличие пузырьков воздуха для подачи пробы - Контроль заполнения сливных емкостей - Контроль опустошения емкостей с буферными растворами и растворами кислот | Операции ТО1+ - Заполнение ёмкости раствором люмогаллиона, раствором кислоты и раствором буфера - Проверка правильности срабатывания насосов и капилляров - Осуществление диагностики аналитической части оборудования с помощью встроенного программного обеспечения - Очистка и регенерация керамических мембранных микрофильтров -Проверка герметичности соединений шлангов, подводящих капилляров | Оперцаии ТО2+ -Контроль стабильности градировочных характеристик в соответствии с РЭ - Корректировка интенсивности свечения ламп - Замена шлангов подачи сброса пробы, подводящих капилляров люмогаллиона буферных растворов и растворов кислот (при необходимости) - Замена мембранных микрофильтров -Проверка уровня флуктоационных шумов -Контроль дрейфа нулевой линии детектора -Вскрытие корпуса, удаление загрязнений, визуальная оценка состояния -Чистка и регенерация |
| 2 | Анализатор жидкости промышленный Liquilie System CA80AL | -Внешний осмотр, удаление загрязнений - Контроль надежности крепления подводящих узлов - Контроль проводимости (отсутствие заторов) в капиллярах, каналах и шлангах прибора -Контроль наличия пузырьков воздуха в капиллярах подачи пробы и подвижной фазы для подачи пробы - Контроль расхода и корректировка (при необходимости) потока подвижной фазы - Контроль опустошения емкостей с буферными растворами и растворами кислот | Операции ТО1+ - Очистка цифровых датчиков - Очистка арматуры - Очистка и регенерация керамических мембранных микрофильтров - Проверка и заполнение сосудов с реагентами и стандартными растворами до необходимого уровня - Осуществление диагностики аналитической части оборудования с помощью встроенного программного обеспечения - Выполнение проверки сопротивления цифровых индуктивных датчиков проводимости с помощью декадного магазина сопротивлений -Проверка герметичности соединений шлангов, подводящих капилляров | Операции ТО2+ -Контроль стабильности градировочных характеристик в соответствии с РЭ - Корректировка интенсивности свечения ламп - Замена шлангов подачи сброса пробы, подводящих капилляров люмогаллиона буферных растворов и растворов кислот (при необходимости) - Замена мембранных микрофильтров -Проверка уровня флуктоационных шумов -Контроль дрейфа нулевой линии детектора -Вскрытие корпуса, удаление загрязнений, визуальная оценка состояния -Чистка и регенерация |

Приложение №4

К техническому заданию

Форма калькуляции стоимости работ/услуг.

| № | Наименование работы/услуги | Стоимость (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Годовое ТО, согласно требования технического задания. Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000» |  |
| 2 | Годовое ТО, согласно требования технического задания Хроматек-Кристалл-5000 |  |
| 3 | Годовое ТО, согласно требования технического задания. Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915 |  |
| 4 | Годовое ТО, согласно требования технического задания. Анализатор ртути РА-915 М |  |
| 5 | Годовое ТО, согласно требования технического задания. Полярограф АВС-1.1 |  |
| 6 | Годовое ТО, согласно требования технического задания. Система капиллярного электрофореза «Капель 105М» |  |
| 7 | Годовое ТО, согласно требования технического задания. Анализатор общего органического углерода TOC-2000 |  |
| 8 | Годовое ТО, согласно требования технического задания. Автоматический анализатор алюминия ФЛЮОРАТ-АА-2 |  |
| 9 | Годовое ТО, согласно требования технического задания. Анализатор жидкости промышленный Liquilie System CA80AL |  |
|  | Всего. стоимость годового ТО без НДС |  |
| 1 | Поверка. Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000» |  |
| 2 | Поверка.Хроматек-Кристалл-5000 |  |
| 3 | Поверка. Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915 |  |
| 4 | Поверка. Анализатор ртути РА-915 М |  |
| 5 | Поверка. Полярограф АВС-1.1 |  |
| 6 | Поверка. Система капиллярного электрофореза «Капель 105М» |  |
| 7 | Поверка. Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой Avio 220 Max |  |
| 8 | Поверка. Анализатор общего органического углерода TOC-2000 |  |
|  | Всего. Стоимость поверки без НДС |  |
|  | ВСЕГО. Стоимость услуг без НДС |  |
|  | ВСЕГО. Стоимость услуг с НДС |  |